合江县城市开发投资（集团）有限公司关于水质在线监测设备询价公告

各潜在供应商：

我公司现就水质在线监测设备组织集中询价，欢迎符合资格条件的潜在供货单位参与本次询价。

- 一、租赁单位参加本次询价应具备下列条件

1、一般要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、资质要求：满足供货参数的所有供货商

二、询价方式、时间、地点：

询价相关信息自 2023年 2月  10  日至 2023 年 2 月  14  日在泸州阜阳投资集团有限公司官网上发布。

三、递交报价文件截止时间：2023年2月 14 日18：00（北京时间）。

四、递交报价文件地点：报价文件必须在截止时间前递交至合江县城市开发投资（集团）有限公司办公室或通过邮件发送至630250192@qq.com ，报价资料应包括单位营业执照复印件、法人身份证扫描件、报价表（并加盖公章），该报价单仅作为合江县城市开发投资（集团）有限公司了解市场行情，欢迎各供应商提供报价信息。

五、询价地点：合江县城市开发投资（集团）有限公司（合江县符阳街道荔城大道198号）。

六、联系方式：

联系人：晏先生     联系电话：15808303493

七、水质在线监测设备参数要求：

（一）所提供设备必须满足以下规范文件内容：

1、设备必须满足四川147号文件日志和登陆权限等功能。

2、必须具备四川协议满足四川动态管控要求，将工作参数、设备状态准确的传输至数采仪。

3、满足《化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法HJ 377-2019》。

4、满足《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法 HJ 101-2019》。

5、设备验收应满足《水污染源在线监测系统验收技术规范HJ354-2019》。

6、川环办函〔2022〕180号。

（二）技术指标：

- CODcr在线监测分析仪

提供设备资质文件要求：

1、CODcr环保认证证书CCEP

2、计量产品质量监督检验中心检测报告COD

CODcr在线监测分析仪具体技术参数要求如下表：

| 测量方法 | 重铬酸钾氧化-分光光度法 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0-250mg/L；0-1000mg/L；0-3000mg/L；具备量程自动切换功能；具备量程扩展功能 ★量程自动切换功能（需提供国家授权的省级（含）以上计量检定机构或计量院出具的检验报告） |
| 实际水样 比对准确度 | 实际废水样品比对：CODCr<50mg/L，≤3mg/L；CODCr≥50mg/L，≤4.0%。 要求提交CCEP检测报告盖章复印件。 |
| 仪器尺寸 | 仪器要求小型化， 核心检测单元（不含预处理系统）不得大于： 420*240*300mm（长宽高） |
| 检出限 | ★≤2mg/L提供国家授权的省级（含）以上计量检定机构或计量院出具的第三方检验报告 |
| 消解时间 | 5-30min可设 |
| 检测周期 | 35分钟。当消解温度到达165度后，消解时长15分钟时，仪器测量周期小于35分钟，出数时间小于30分钟 |
| 试剂耗量 | 重铬酸钾试剂≤0.8mL/次；浓硫酸≤2.5mL/次； |
| 重复性 | ≤2%；要求提交CCEP检测报告盖章复印件。 |
| 示值误差20% | ≤±3%；要求提交CCEP检测报告盖章复印件。 |
| 示值误差50% | ≤±2%；要求提交CCEP检测报告盖章复印件。 |
| 示值误差80% | ≤±1%；要求提交CCEP检测报告盖章复印件。 |
| 定量下限 ≤15mg/L(示值误差±30%) | ≤3.0mg/L；要求提交CCEP检测报告盖章复印件。 |
| 记忆效应80%→20% | ≤±1mg/L |
| 记忆效应20%→80% | ≤±2mg/L |
| 氯离子影响 | ≤±1.5%；要求提交CCEP检测报告盖章复印件。 |
| 零点漂移（24h） | ±1mg/L；要求提交CCEP检测报告盖章复印件。 |
| 量程漂移（24h） | ±1%；要求提交CCEP检测报告盖章复印件。 |
| 平均无故障连续运行时间 | 1440h/次 |
| 测量间隔时间 | 可1-9999min间隔测量、整点测量、远程控制测量、流量触发启动测量。 |
| 自动标定功能 | 仪器具备自动标定功能，可一键标定仪器标准曲线B、K值。 |
| 动态管控功能 | 仪器具备动态管控功能，可自动审核标定后的标准曲线参数是否合规，如其不在仪器设置的正常范围内，则立刻报警并不允许使用非正常的标定结果。 |
| 自动清洗功能 | 除日常的蒸馏水清洗外，为消除仪器管路和消解比色单元中的顽固污渍，仪器还应具备有一个专用清洗液进口，可定期自动采用专用清洗液清洗仪器管路与消解比色单元。上述自动清洗功能可设置在仪器日常监测流程内，实现日常监测中的仪器自动清洗。 |
| 异常复查 | ★要求仪器在监测过程中能根据累积的监测数据分析常规监测结果范围，当监测结果超出预定范围时，自动进行异常监测结果复查，以保证监测的准确性。（提供设备界面截图） |
| 废液与冲洗水分离 | ★要求清洗水及监测废液由不同端口分开排放，以保证清洗水和监测废液不相互窜液。（提供佐证资料，提供实物照片，加盖生产厂家公章） |
| 间歇性排放在线监测功能 | 仪器具备间歇性排放的在线监测功能：当明渠流量低于某限值时，在线监测仪器不启动做样；一旦高于该限值时，在线仪器自动启动做样。该功能要求能通过仪器自带的间歇性排放端口实现，同时也能通过数采仪外部触发实现。 |
| 仪器运行日志 | ★能在日志中记录用户对仪器进行的操作明细，并能在日志中自动记录仪器测量时的详细运行步骤。（提供国家授权的省级（含）以上计量检定机构或计量院出具的第三方检验报告） |
| 质量控制 | ★要求仪器具备空白样核查、质控样核查、平行样核查功能，同时具备在线加标质控核查功能。（提供国家授权的省级（含）以上计量检定机构或计量院出具的第三方检验报告） |
| 仪器体积及重量 | 重量≤20kg 体积≤65L |
| 工作环境 | 温度范围为（5～40)℃ ;湿度范围65±20%(不结露） |
| 电源供应 | 220V±10%，AC 50/60Hz |
| 绝缘阻抗 | 20MΩ，耐电压：无异常现象（电弧和击穿等） |
| 模拟输出接口 | 2路模拟电流输出：0/4-20mA（最大负载不超过500欧姆） |
| 数字输出接口 | RS485/RS232接口，MODBUS协议 |
| 仪器质控参数监管功能 | 要求仪器具备质控参数的监管功能：仪器的核心质控参数，如消解温度、比色温度、消解时间、比色时间等须通过平台的动态密码进行管控，不允许运营人员自行更改；所有涉及仪器质控参数更改的操作都必须在平台中自动记录及备案。 |
| 仪器远程监管的安全性要求 | 为确保仪器远程监管功能在复杂网络条件下的安全性，要求仪器的控制系统具备硬件安全芯片级的防护性能。所有的远程巡检与监管指令的下达与执行必须通过该安全芯片的加密与解密。 |
| 产品认证要求 | 通过国家环保部CCEP认证检测 |

- 氨氮在线监测分析仪（水杨酸法）

氨氮在线监测分析仪资质文件要求：

1、氨氮Ⅱ型环保认证证书CCEP（水杨酸）

2、计量产品质量监督检验中心检测报告氨氮Ⅱ型

（2）氨氮在线监测分析仪（水杨酸法）

氨氮在线监测分析仪具体技术参数要求如下：

| 测量方法 | 水杨酸分光光度法 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0-2mg/L；0-10mg/L；0-50mg/L；0-150mg/L；具备量程自动切换功能；具备量程扩展功能。量程自动切换功能（需提供国家授权的省级（含）以上计量检定机构或计量院出具的检验报告） |
| 重复性 | ≤1%，要求提交CCEP检测报告盖章复印件。 |
| 示值误差20% | ≤±5%，要求提交CCEP检测报告盖章复印件。 |
| 示值误差50% | ≤±3%，要求提交CCEP检测报告盖章复印件。 |
| 示值误差80% | ≤±0.2%，要求提交CCEP检测报告盖章复印件。 |
| 定量下限 ≤0.15mg/L（示值误差±30%） | ≤0.03mg/L，要求提交CCEP检测报告盖章复印件。 |
| 记忆效应20% | 0.05mg/L，要求提交CCEP检测报告盖章复印件。 |
| 记忆效应80% | 0.02mg/L，要求提交CCEP检测报告盖章复印件。 |
| 实际水样 比对准确度 | 实际水样比对： 水样浓度≤2.0mg/L，不超过±0.15mg/L； 水样浓度＞2.0mg/L,不超过±6% 要求提交CCEP检测报告盖章复印件。 |
| 仪器尺寸 | 仪器要求小型化， 核心检测单元（不含预处理系统）不得大于： 420*240*300mm（长宽高） |
| 检出限 | ★0.01mg/L（提供国家授权的省级（含）以上计量检定机构或计量院出具的第三方检验报告 |
| 检测周期 | 仪器测量周期小于15分钟，出数时间小于10分钟 |
| 试剂耗量 | 0.8mL/次 |
| 零点漂移（24h） | ±0.01 mg/L，要求提交CCEP检测报告盖章复印件。 |
| 量程漂移（24h） | ±0.2%F.S.，要求提交CCEP检测报告盖章复印件。 |
| 平均无故障连续运行时间 | ≥1440h/次 |
| 定量下限 | ≤0.030 mg/L |
| 测量间隔 | 可1-24h间隔测量、整点测量、远程控制测量、流量触发启动测量 |
| 自动标定功能 | 仪器具备自动标定功能，可一键标定仪器标准曲线B、K值。 |
| 动态管控功能 | 仪器具备动态管控功能，可自动审核标定后的标准曲线参数是否合规，如其不在仪器设置的正常范围内，则立刻报警并不允许使用非正常的标定结果。 |
| 自动清洗功能 | 除日常的蒸馏水清洗外，为消除仪器管路和消解比色单元中的顽固污渍，仪器还应具备有一个专用清洗液进口，可定期自动采用专用清洗液清洗仪器管路与消解比色单元。上述自动清洗功能可设置在仪器日常监测流程内，实现日常监测中的仪器自动清洗。 |
| 异常复查 | ★要求仪器在监测过程中能根据累积的监测数据分析常规监测结果范围，当监测结果超出预定范围时，自动进行异常监测结果复查，以保证监测的准确性。（提供设备界面截图） |
| 废液与冲洗水分离 | ★要求清洗水及监测废液由不同端口分开排放，以保证清洗水和监测废液不相互窜液。（提供佐证资料，提供实物照片，加盖生产厂家公章） |
| 间歇性排放在线监测功能 | 仪器具备间歇性排放的在线监测功能：当明渠流量低于某限值时，在线监测仪器不启动做样；一旦高于该限值时，在线仪器自动启动做样。该功能要求能通过仪器自带的间歇性排放端口实现，同时也能通过数采仪外部触发实现。 |
| 仪器运行日志 | ★能在日志中记录用户对仪器进行的操作明细，并能在日志中自动记录仪器测量时的详细运行步骤。（提供国家授权的省级（含）以上计量检定机构或计量院出具的第三方检验报告） |
| 质量控制 | ★要求仪器具备空白样核查、质控样核查、平行样核查功能，同时具备在线加标质控核查功能。（ 提供国家授权的省级（含）以上计量检定机构或计量院出具的第三方检验报告） |
| 仪器重量及体积 | 重量≤20kg 体积≤65L |
| 工作环境 | 温度范围为（5～40)℃ ;湿度范围65±20%(不结露）。 |
| 电源供应 | 100-230V±10%，AC 50/60Hz |
| 绝缘阻抗 | 20MΩ，耐电压：无异常现象（电弧和击穿等） |
| 模拟输出 | 2路模拟电流输出：0/4-20mA（最大负载不超过500欧姆） |
| 数字输出接口 | RS485/RS232接口，MODBUS协议 |
| 仪器质控参数监管功能 | 要求仪器具备质控参数的监管功能：仪器的核心质控参数，如消解温度、比色温度、消解时间、比色时间等须通过平台的动态密码进行管控，不允许运营人员自行更改；所有涉及仪器质控参数更改的操作都必须在平台中自动记录及备案。 |
| 维护记录功能 | 维护记录功能仪器具备故障及人员维护记录功能，并且针对各类故障记录，在仪器中显示相应的故障二维码，运维人员可扫码在手机上查看故障分析与排障处理说明，并在手机上观看故障排查及故障处理的操作指导视频。 |
| 仪器远程监管的安全性要求 | 为确保仪器远程监管功能在复杂网络条件下的安全性，要求仪器的控制系统具备硬件安全芯片级的防护性能。所有的远程巡检与监管指令的下达与执行必须通过该安全芯片的加密与解密。 |
| 产品认证要求 | 通过国家环保部认证检测 |

（3）水质自动采样器

（1）产品具有环境保护产品认证证书,提供证书复印件并加盖制造商公章证明；

（2）支持分瓶留样功能：仪器可实现1～25瓶分瓶留样，留样瓶数可自由设定；

（3）采样功能：产品具备定时采样、时间等比、流量等比、流量跟踪、外控采样、串口控制等多种采样触发方式；

（4）留样功能：产品具备超标留样、同步留样、直接留样、串口控制留样功能；

（5）供样功能：产品具备向COD、氨氮、总磷、总氮等多台在线监测仪同时提供不间断混合水样；

（6）留样记录功能：产品具备记录每次留样的留样瓶号、留样时间、留样量、采样模式、留样模式、留样次数、平行样号、COD值和NH3-N值，可记录最新≥1000条数据记录；

（7）断电保护功能：仪器在运行状态下断电并重新通电后，仪器能自动恢复原运行状态，断电后仪器参数不丢失；

（8）自动排空功能：每次采样完毕，系统可自动排空管内存水，以保证采样管路不产生沉积堵塞；

（9）润洗功能：每次采样前可自动润洗采样管路，以保证每次采集样品的独立性和代表性；

（10）防溢功能：用户可设置留样瓶数量，完成设定瓶数的留样后停止留样；

（11）水样冷藏功能：采用高效制冷装置，可使留存的水样保存在0℃～4℃环境；

（12）固样功能：设备具备水样自动加酸固样功能。

（13）标签打印功能：具备自动打印标签功能。

（14）采样间隔：支持1min～9999min可设；

（15）留样瓶数：≥25瓶；

（16）单次留样量：支持10ml～1000ml；

（17）留样量误差：±7%（留样200ml时）；等比例留样量误差：±8% ；

（18）量内置采样泵吸程：≥6.5米；

（19）水平采样距离：≥60米；

（20）水样保存温度：≤±10% ；

（21）高低温环境变化影响：0℃～4℃（±1.5℃）；

（22）管路系统气密性：≤-0.07Mpa；

- 环保数采仪

技术参数：

1、满足《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》（HJ 477-2009）；

2、满足《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）；

3、通过中国环境监测总站的仪器适用性检测；

4、通过中国环境保护产业协会的“环境保护产品认证”；

5、数字量输入/输出接口: 8 个或以上RS 232数字输入/输出通道, 4 个或以上RS 485数字输入/输出通道；

6、开关量输入/输出接口: 8个或以上开关量输入通道; 8个或以上开关量输出通道；

*7、模拟量输入接口: 16个或以上模拟量输入通道，支持4-20mA电流信号和0-5V电压信号；

*8、一点多发: 可同时向 8个不同监控平台报送数据，并且可实现专网与公网同时传输功能；

9、数采仪配置10寸或以上触摸屏，触摸屏可实时显示相关数据，用户可在触摸屏上进行参数设置等操作；

10、数据存储：9G以上数据存储空间，满足3年以上的数据存储要求；

11、日志存储：2G以上的日志存储空间，满足3年以上的日志存储要求；

12、网络通讯:支持两路10/100M自适应以太网通讯，支持4G全网通无线通讯；

13、数据导出:具备1个USB接口，支持USB数据导出；

14、断电保护: 内置锂电池，支持充电，市电断电后能保证数采仪连续工作 6小时以上；

15、远程控制：实现对在线监测仪器远程操控（如启动采样/清洗/测量等）；

16、远程通信：实现读取在线监测仪器的参数、运行状态、日志；

17、实时数据：能查询和显示实时数据；

18、历史数据：能查询和显示分钟数据、小时数据、日数据等；能生成日报表、月报表、季报表、年报表；

19、能查询和显示实时数据、历史数据曲线；

20、仪器异常状态报警：在线监测仪器断开连接时报警并生成日志；

21、异常数据报警：监测值异常时产生报警；

22、超标数据检索：可在“数据查询”界面检索超标数据；

*23、管理权限：设备通过权限电子锁开启，开启设备外箱时，系统能自动识别电子锁对应的人员权限，自动记录相关操作，以保障数据的安全性；

24、反控测试：时间校准、远程控制、远程通信等功能测试；

*25、远程维护：设备内置WEB管理系统，通过网络远程登陆远程管理系统，即可实现实时数据展示、仪表管理、在线排障、留样控制等功能；

26、巡检记录：支持在设备上一键记录运维活动，提交巡检日志，以提升运维效率；

27、短信通知：支持出现平台离线、监测值超标、仪表故障或定时发送短信到指定手机号码；

*28、摄像头抓拍：支持修改设备参数或现场移动侦测时抓拍图片并存储查看；

29、参数备份：支持备份设备参数，可在不同设备中实现一键设置相同参数。

2023年2月 9 日

水质在线监测设备报价单

| 货物名称 | 数量（套） | 单价（元/套） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - CODcr在线监测分析仪 | 1 |  |  | 本次报价需考虑满足货物参数需求，包含货物运输、税金、原有设备拆除等费用 |
| 氨氮在线监测分析仪 | 1 |  |  | 本次报价需考虑满足货物参数需求，包含货物运输、税金、原有设备拆除等费用 |
| 水质自动采样器 |  |  |  | 本次报价需考虑满足货物参数需求，包含货物运输、税金、原有设备拆除等费用 |
| 环保数采仪 |  |  |  | 本次报价需考虑满足货物参数需求，包含货物运输、税金、原有设备拆除等费用 |
| 本次报价总价 | ***元（大写： 元） |  |  |  |

供货单位名称： (盖章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

日 期：  年   月   日