泸州汇鑫环保科技有限公司

关于污水处理设施在线监测设备采购表

本次污水处理设施在线监测设备采购项目共计8台设备，其中4台设备安装至临港街道生活污水处理厂，剩余4台安装在九支镇生活污水处理厂。

| 设备名称 | 项目名称 |  |  |  | 技术参数及要求 |  |  |  |  | 台数 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量水质在线自动监测仪 | 分析方法 |  |  |  | 重铬酸钾氧化分光光度法 |  |  |  |  | 2台 |  |
|  | 测量范围 |  |  |  | 支持(10～1000 )mg/L，根据需要可扩展量程（10～5000）mg/L |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯离子掩蔽能力 |  |  |  | 支持不经稀释直接检测氯离子浓度5000 mg/L以下水样 |  |  |  |  |  |  |
|  | 示值误差 |  | 20% |  | ±1.50%之内（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50% |  | ±0.50%之内（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80% |  | ±1.0%之内（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证） |  |  |  |  |  |  |
|  | 重复性误差 |  |  |  | ≤5% |  |  |  |  |  |  |
|  | 定量下限 |  |  |  | ≤10mg/L |  |  |  |  |  |  |
|  | 24h低浓度漂移 |  |  |  | ±2.0 mg/L（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证） |  |  |  |  |  |  |
|  | 24h高浓度漂移 |  |  |  | ±1.0%之内（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证） |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际水样比对试验 |  | CODCr＜50 mg/L |  |  |  |  |  | 5mg/L |  |  |
|  |  |  | CODCr≥50mg/L |  |  |  |  |  | 10% |  |  |
|  | 环境温度影响 |  |  |  | ±5.0% |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压影响试验 |  |  |  | ±5.0% |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯离子影响试验 |  |  |  | ±1.5%（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证） |  |  |  |  |  |  |
|  | 最小维护周期 |  |  |  | >168h |  |  |  |  |  |  |
|  | 具备漏液检测功能、废液和清洗液分离功能（提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采用三级光电计量、计量抗浊度功能（提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品具备安全门，支持开门检测、做样时安全门自动锁止（提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备具备压力监测、试剂余量监控及报警功能（提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮水质在线自动分析仪 | 分析方法 |  |  |  | 水杨酸分光光度法 |  |  |  |  | 2台 |  |
|  | 测量范围 |  |  |  | 0～300.0mg/L |  |  |  |  |  |  |
|  | 示值误差 |  | 20% |  | ±1.50%之内（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50% |  | ±1.0%之内（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80% |  | ±1.0%之内（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证） |  |  |  |  |  |  |
|  | 重复性误差 |  |  |  | ≤2.0% |  |  |  |  |  |  |
|  | 定量下限 |  |  |  | ≤0.15mg/L |  |  |  |  |  |  |
|  | 24h低浓度漂移 |  |  |  | ≤0.005mg/L（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证） |  |  |  |  |  |  |
|  | 24h高浓度漂移 |  |  |  | ≤0.50%之内（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证） |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际水样比对试验 |  | 氨氮＜2.00 mg/L |  |  |  |  | 0.2mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮≥2.00 mg/L |  |  |  |  | 10.0% |  |  |  |
|  | 环境温度影响 |  |  |  | ±5.0% |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压影响试验 |  |  |  | ±3.0% |  |  |  |  |  |  |
|  | PH影响试验 |  |  |  | ±2.0%（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证） |  |  |  |  |  |  |
|  | 具备漏液检测功能、废液和清洗液分离功能（提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采用三级光电计量、计量抗浊度功能（提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品具备试剂冷藏功能（提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备具备试剂余量监控及报警功能（提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总磷水质在线自动监测仪 | 分析方法 | 过硫酸钾氧化-钼酸铵分光光度法 |  |  |  |  |  |  |  | 2台 |  |
|  | 测量范围 | 0～50.0mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重复性误差 | ±1.0 %（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 零点漂移 | ±0.5%（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 量程漂移 | ±0.5%（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直线性 | ±0.5%（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均故障间隔（MTBF） |  |  | 1440h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压稳定性 |  |  |  |  |  | ±5% |  |  |  |  |
|  | 绝缘抗阻 |  |  |  |  |  | 5MΩ以上 |  |  |  |  |
|  | 实际水样比对试验 |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |
|  | 具备漏液检测功能、废液和清洗液分离功能（提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采用三级光电计量、计量抗浊度功能（提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品具备安全门，支持开门检测、做样时安全门自动锁止（提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备具备压力监测、试剂余量监控及报警功能（提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总氮水质在线自动监测仪 | 分析方法 |  |  |  |  | 碱性过硫酸钾氧化紫外分光光度法 |  |  |  | 2台 |  |
|  | 测量范围 |  |  |  |  | 0～200mg/L |  |  |  |  |  |
|  | 重复性误差 |  |  |  |  | ±1.0%（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证） |  |  |  |  |  |
|  | 零点漂移 |  |  |  |  | ±0.5%（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证） |  |  |  |  |  |
|  | 量程漂移 | ±0.5%（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直线性 | ±1.0%（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均故障间隔（MTBF） |  |  |  |  | ≥1440h |  |  |  |  |  |
|  | 电压稳定性 |  |  |  |  | ±5.0% |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘抗阻 |  |  |  |  | 5MΩ以上 |  |  |  |  |  |
|  | 实际水样比对试验 |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |
|  | 具备漏液检测功能、废液和清洗液分离功能（提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采用三级光电计量、计量抗浊度功能（提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品具备安全门，支持开门检测、做样时安全门自动锁止（提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备具备压力监测、试剂余量监控及报警功能（提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供货单位名称： (盖章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

日 期：  年   月   日